拟购连续性血液净化装置项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：1014327170@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |
|  | 一、治疗模式要求 | *1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）、双重血浆吸附（DPMAS）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 |  |  |  |
|  |  | *2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 |  |  |  |
|  |  | 3、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 |  |  |  |
|  | 二、技术参数要求 | *1、彩色液晶触摸屏全中文显示，屏幕嵌入式设计，与机身一体化固定设计，避免旋转。 |  |  |  |
|  |  | 2、具备4个以不同颜色区分流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 |  |  |  |
|  |  | （1）血液泵（BP）：15～215mL/min，可独立关闭 |  |  |  |
|  |  | （2）滤过液泵（FP）：5～110mL/min，可独立关闭 |  |  |  |
|  |  | （3）透析液泵（DP）：2～45mL/min，可独立关闭 |  |  |  |
|  |  | （4）置换液泵（RP）：4～110mL/min，可独立关闭 |  |  |  |
|  |  | 3、独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s， |  |  |  |
|  |  | *4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。 |  |  |  |
|  |  | 5、具备6个压力监测： |  |  |  |
|  |  | （1）动脉压： －400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
|  |  | （2）滤器入口压：－400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
|  |  | （3）静脉压： －400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
|  |  | （4）一级膜外压：－400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
|  |  | （5）血浆入口压：－400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
|  |  | （6）二级膜外压：－400～280mmHg，±10mmHg |  |  |  |
| - 19 |  | 6、具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 |  |  |  |
| - 20 |  | 7、加温器：两面热板加温方式，35～38℃ |  |  |  |
| - 21 |  | 8、电子秤：3个，0～10KG |  |  |  |
| - 22 |  | 9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl |  |  |  |
| - 23 |  | 10、补液断流，超声波检测方式 |  |  |  |
| - 24 |  | 11、滤液断流，超声波检测方式 |  |  |  |
| - 25 |  | 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 |  |  |  |
| - 26 |  | 13、液面监测：静电容量变化方式 |  |  |  |
| - 27 |  | 14、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min |  |  |  |
| - 28 |  | 15、体外循环管路套包内含废液袋，无需单独购进废液袋。 |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |