拟购自体血液回输机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 产品技术拥有自主知识产权。 |  |  |  |  |
|  |  | 操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。 |  |  |  |  |
|  |  | 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。 |  |  |  |  |
|  |  | 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。 |  |  |  |  |
|  |  | 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。 |  |  |  |  |
|  |  | 红细胞回收率：≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。 |  |  |  |  |
|  |  | 抗凝剂清除率：98% |  |  |  |  |
|  |  | 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率98% |  |  |  |  |
|  |  | 标准清洗液用量：1000ml |  |  |  |  |
|  |  | 离心机最高转速：5600转/分 |  |  |  |  |
|  |  | 具备血液成份分离功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有红细胞血层检测功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备气泡检测功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 可选配微细胞过滤器，可以过滤微聚体和其它细胞、液体。（有20μm40μm血细胞过滤器） |  |  |  |  |
|  |  | 具有精密断流监测及血层监测传感器。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 所有配套耗材在安徽省集采平台备案，其中一次性使用血液回收罐装置（含吸引管）和一次性使用血液收集装置分别具备集采流水号，并且可以单独收费（提供集采平台截图） |  |  |  |  |
|  |  | 耗材可以分段收费，各部分都有独立的医保收费编码。 |  |  |  |  |
|  |  | 本设备可以选配白细胞过滤器，满足妇科要求。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进血管 |  |  |  |  |
|  |  | 清洗液管 |  |  |  |  |
|  |  | 排血管 |  |  |  |  |
|  |  | 收集袋 | 1000ml |  |  |  |
|  |  | 废液袋 | 10000ml |  |  |  |
|  |  | 过滤储血器容积 | 2000、3000毫升。过滤孔径40µ。 |  |  |  |
|  |  | 血液回收罐容积 | 280毫升（静态）；动态250毫升。 150毫升（静态）；动态125毫升。 |  |  |  |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |