拟购碳13呼气检测仪项目第三次参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测 10 个气袋样本， 能统一或分别打印中文检测报告 |  |  |  |  |
| 2 |  | 测量范围：测量样品的浓度范围为：1%~10% |  |  |  |  |
| 3 |  | 测量精度：精密度：标准偏差 δsd 不超过 0.25‰ |  |  |  |  |
| 4 |  | 稳定性：在 5 小时内，C.V.的绝对值不大于 3%； |  |  |  |  |
| 5 |  | 检测灵敏度：CO2 最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%； |  |  |  |  |
| 6 |  | 样品体积：样品必须满足不少于 120ml/袋； |  |  |  |  |
| 7 |  | 预热时间 ：不超过 45min； |  |  |  |  |
| 8 |  | 分析速度 ：每个样品分析时间＜100s； |  |  |  |  |
| 9 |  | 正常工作条件 供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1 Hz； 输入功率： ≤180VA； 海拔高度：2000m 以下； 环境温度：10℃~30℃； 相对湿度：不超过 70%； 大气压力：86kPa~106kPa； |  |  |  |  |
| 10 |  | 提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂的有效注册证等并提供证书复印件； |  |  |  |  |
| 11 |  | 设备可进行周校正、月质控工作， 自动生成质控报告，并提供第三方认证的 标准质控品； |  |  |  |  |
| 12 |  | 数据处理工作站配置要求：智能高清显示器，微型计算机，内置打印机，另 配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件 系统的可扩展性，与不同厂商开发的 LIS (Laboratory Information System)系 统或 HIS(Hospital Information System)系统相兼容，确保信息传递迅捷和信 息安全。也可根据需求设计报告模板。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |