拟购多功能电动称重护理床器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  | 外型尺寸 | - 长2170mm×宽1080mm×高440/800mm（允许±5mm误差） |  |  |  |  |
|  | 床面板尺寸 | - 长1950mm×宽910mm（允许±3mm误差）； |  |  |  |  |
|  |  | - 床框可延长，延长后床板总长≥2350mm； |  |  |  |  |
|  | 最大承载重量 | - ≥240KG； |  |  |  |  |
|  | 称重功能 | - 整床可称重，称重误差≤3‰，称重精度50-100g；配备称重显示器，患者任意体位下，一键触发即可完成测量并精准显示数据。 |  |  |  |  |
|  | 角度调节 | - 背板调节角度≥65°，腿部调节角度≥35°，头足倾斜角度≥12°； |  |  |  |  |
|  | 护栏配置 | - 四小护栏（上下翻转结构），每只护栏配备阻尼器装置，可控制升降速度及噪音，符合IEC安规要求，坚固耐用、操作轻便。 |  |  |  |  |
|  | 脚轮配置 | - 双面脚轮，直径≥125mm；具备锁定、直行、自由三段式中央控制锁定装置，连动系统稳定性高，静音、耐腐蚀、刹车力强，运行安全可靠。 |  |  |  |  |
|  | CPR功能 | - 床体左右两侧均配备手动CPR操作扳手，紧急情况下可快速触发，保障急救效率，降低医疗事故风险。 |  |  |  |  |
|  | 拍片功能 | - 床板采用抗倍特板，全身可投X射线；可实现在床对患者进行X射线拍摄。 |  |  |  |  |
|  | 小腿板调节 | - 小腿板支持2段调节，可根据患者需求调整角度，提升舒适性。 |  |  |  |  |
|  | 床框 | - 采用60×30×1.5mm优质冷拉矩形管，材质符合GB/T 3091-2015标准，焊接牢固，无虚焊、漏焊。 |  |  |  |  |
|  | 床体表面处理 | - 抗菌粉末静电喷涂，涂层均匀，厚度≥60μm，具备良好的防腐、防锈性能，外观无划痕、色差，符合医用环保标准。 |  |  |  |  |
|  | 床头、床尾板 | - 树脂材料，易清洗、耐磨损；外侧配备可单独更换的防撞角轮，四个防撞角均设置氧气瓶托架挂孔； |  |  |  |  |
|  | 导杆系统 | - 采用高碳钢与高强度铝合金组合，配备双向极点过载保护丝杆，传动平稳，无卡顿，使用寿命≥30000次。 |  |  |  |  |
|  | 床垫止滑器 | - 共5处，分别位于背板两侧及床脚位置，有效防止床垫侧滑，保障患者安全。 |  |  |  |  |
|  | 约束带固定 | - 床体左右两侧各设置3处约束带固定点位，点位牢固，可适配常规医用约束带。 |  |  |  |  |
|  | 引流挂钩 | - 床体左右两侧各设置1处引流挂钩，承重≥5KG，便于临床引流操作。 |  |  |  |  |
|  | 电机 | - 医用电机，须提供医用认证证书；运行速度平稳，噪音≤50dB，使用寿命≥30000小时，安全可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | - 所有部件需符合国家医用设备相关标准，提供产品医疗器械注册证及检验报告复印件（加盖厂家公章）。 |  |  |  |  |
|  |  | - 护栏、防撞角轮、脚轮等易损部件需可单独拆卸更换，便于后期维护。 |  |  |  |  |
|  |  | - 产品需通过抗菌检测，抗菌率≥99%，提供相关检测报告。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |