六安市叶集区人民医院（市六院）姚李分院多功能电动称重护理床项目询价参数

投标文件格式自拟

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |
| - 1 | 外型尺寸 | 长2170mm×宽1080mm×高440/800mm（允许±5mm误差） |  |  |
| 2 | 床面板尺寸 | 长1950mm×宽910mm（允许±3mm误差）； |  |  |
| - 3 |  | 床框可延长，延长后床板总长≥2350mm； |  |  |
| 4 | 最大承载重量 | ≥240KG； |  |  |
| 5 | 称重功能 | 整床可称重，称重误差≤3‰，称重精度50-100g；配备称重显示器，患者任意体位下，一键触发即可完成测量并精准显示数据。 |  |  |
| 6 | 角度调节 | 背板调节角度≥65°，腿部调节角度≥35°，头足倾斜角度≥12°； |  |  |
| 7 | 护栏配置 | 四小护栏（上下翻转结构），每只护栏配备阻尼器装置，可控制升降速度及噪音，符合IEC安规要求，坚固耐用、操作轻便。 |  |  |
| 8 | 脚轮配置 | 双面脚轮，直径≥125mm；具备锁定、直行、自由三段式中央控制锁定装置，连动系统稳定性高，静音、耐腐蚀、刹车力强，运行安全可靠。 |  |  |
| 9 | CPR功能 | 床体左右两侧均配备手动CPR操作扳手，紧急情况下可快速触发，保障急救效率，降低医疗事故风险。 |  |  |
| 10 | 拍片功能 | 床板采用抗倍特板，全身可投X射线；可实现在床对患者进行X射线拍摄。 |  |  |
| - 11 | 小腿板调节 | 小腿板支持2段调节，可根据患者需求调整角度，提升舒适性。 |  |  |
| - 12 | 床框 | 采用60×30×1.5mm优质冷拉矩形管，材质符合GB/T 3091-2015标准，焊接牢固，无虚焊、漏焊。 |  |  |
| 13 | 床体表面处理 | 抗菌粉末静电喷涂，涂层均匀，厚度≥60μm，具备良好的防腐、防锈性能，外观无划痕、色差，符合医用环保标准。 |  |  |
| 14 | 床头、床尾板 | 树脂材料，易清洗、耐磨损；外侧配备可单独更换的防撞角轮，四个防撞角均设置氧气瓶托架挂孔； |  |  |
| 15 | 导杆系统 | 采用高碳钢与高强度铝合金组合，配备双向极点过载保护丝杆，传动平稳，无卡顿，使用寿命≥30000次。 |  |  |
| 16 | 床垫止滑器 | 共5处，分别位于背板两侧及床脚位置，有效防止床垫侧滑，保障患者安全。 |  |  |
| 17 | 约束带固定 | 床体左右两侧各设置3处约束带固定点位，点位牢固，可适配常规医用约束带。 |  |  |
| 18 | 引流挂钩 | 床体左右两侧各设置1处引流挂钩，承重≥5KG，便于临床引流操作。 |  |  |
| 19 | 电机 | 医用电机，须提供医用认证证书；运行速度平稳，噪音≤50dB，使用寿命≥30000小时，安全可靠。 |  |  |
| - 20 |  | 所有部件需符合国家医用设备相关标准，提供产品医疗器械注册证及检验报告复印件（加盖厂家公章）。 |  |  |
| 21 |  | 护栏、防撞角轮、脚轮等易损部件需可单独拆卸更换，便于后期维护。 |  |  |
| 22 |  | 产品需通过抗菌检测，抗菌率≥99%，提供相关检测报告。 |  |  |