拟购 QG视频气管插管镜器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 | 成像原理 | 电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维 |  |  |  |  |
| 2 | 软镜插入管外径 | ≤2.8mm，无器械通道 |  |  |  |  |
| 3 | 软镜工作软管有效长度 | 680mm |  |  |  |  |
| 4 | 视场角 | ≥120° |  |  |  |  |
| 5 | 景深 | 3-200mm | ★ |  |  |  |
| 6 | 插入管软管前端弯曲角度 | 向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310° |  |  |  |  |
| 7 | 操作手柄功能按键 | ≥3 个功能按键，可控制图像缩放、拍照录像、冻结功能 | ★ |  |  |  |
| 8 | 操作部防水等级 | IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒 |  |  |  |  |
| 9 | 消毒灭菌要求 | 无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件 |  |  |  |  |
| 10 | 手持式 LCD 显示屏 | ≥4.0 英寸，分辨率≥720×720 | ★ |  |  |  |
| 11 | 显示屏高宽比 | 1：1 |  |  |  |  |
| 12 | 显示屏操作方式 | 电容式触摸屏 |  |  |  |  |
| 13 | 最大视野 | 可达 170° |  |  |  |  |
| 14 | 开机时间 | ≤3 秒，一键开机即能使用 |  |  |  |  |
| 15 | 操作部按键控制功能 | 可实现图像缩放、图像冻结、拍照录像功能 | ★ |  |  |  |
| 16 | 存储功能 | 可存储图片及视频，内存≥64G，可存放约 80 万张拍摄图片 |  |  |  |  |
| 17 | 输出图像形状 | 至少 2 种可选，满足不同操作者习惯 |  |  |  |  |
| 18 | 色彩参数调节 | 对比度、饱和度、亮度 0~15 级可调 |  |  |  |  |
| 19 | 显示屏结构 | 翻盖式结构，可角度调节≥120° |  |  |  |  |
| 20 | 供电方式 | 内置可充电电池，方便科室自行更换 |  |  |  |  |
| 21 | 电池续航时间 | ≥4h |  |  |  |  |
| 22 | 备用电池 | 配备，为市场通用 18650 可充电电池 |  |  |  |  |
| 23 | 资质要求 | 符合国家医用设备相关标准，提供医疗器械注册证及检验报告复印件（加盖厂家公章） |  |  |  |  |
| 24 | 易损部件 | 操作部、显示屏、电池等可单独拆卸更换，便于后期维护 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 视频气管插管镜操作部 | 1条 |  |  |  |
| 2 | 图像处理器 （含内窥镜摄像系统主控软件） | 1台 |  |  |  |
| 3 | 便携测漏器 | 1个 |  |  |  |
| 4 | 锂电池 | 2个 |  |  |  |
| 5 | 锂电池充电器 | 1个 |  |  |  |
| 6 | 64G TF卡 | 1个 |  |  |  |
| 7 | SD读卡器 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 防水盖 | 1个 |  |  |  |
| 9 | 导管固定器 | 2个 |  |  |  |
| 10 | 电池筒 | 1个 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |