[bookmark: _GoBack]六安市叶集区人民医院（市六院）洪集卫生院康复科设备询价附件
	采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	中频治疗仪
	4
	1.定额输入功率：30VA 2.强 度:0-99；3.定额电压和频率：a. c.220V 50Hz；4.透热温度：0-6档可调：38°C~55°C，允差±3℃；5.工作频率:2kHz~10kHz, 单一频率允差±10%;6.调制频率:0~150Hz, 单一频率允差±10%或±1Hz取大值；7.载波波形：双向方波，脉宽50μs~250μs, 允差±10%调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等波幅8.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密、和交替调制；9.调幅度：0%（等幅波）、25%、50%、100%, 允差±5%；10.输出电流：在500的负载下，每路输出电流不大于100mA,11.输出强度分0-99级可调

	2
	电动颈椎牵引机
	2
	1.电源 220V；2.频率 50Hz；3.额定输入功率 35VA；4.安全防护类型 IPX0

	3
	熏蒸治疗机
	1
	1、单通道输出。2、额定输入功率:1500W.3、预加热时间:≤15min.4、喷头调节：水平旋转360°,上下旋转110°,横同满节110°.5、治疗时间：1-99min，6.治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。7、预热温度：70-99°​​可调。8、三通道散热系统，保证设备安企稳定。9、加液总容量:3L.10、自动控制废液的排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。12、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。13、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。14、压力值泄压三段调节:(50kPa、80kPa、泄压)，第二路120kPa安全阀保护。

	4
	艾灸治疗仪
	1
	1.额定电压220V；2.额定功率 1000VA；3.额定频率50Hz；4.工作时间 10~90min；5.温度调节：低100℃, 高160℃ ；6.红光波长650nm允差±5%

	5
	站床
	1
	1.电源电压AC220VH10%、电源频率50Hz±2%;2.输入功率240VA;3.最大角度调节推力≥6000N，起立倾角：0~85°任意定位；4、直立位扶手板高度调节范围：800~1500mm;5、扶手板到床板的垂直距离：0~200mm;6、脚踏板背屈：0°~25°、跖屈0°~30°;

	6
	空气波治疗仪
	1
	1.电源电压220V/50HZ  2.额定输入功率130VA；3.压强范围0-270mmHg；4时间设置 1-99min可调



